2026年上海市普陀区

老视成镜产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

按照随机方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取样品。

2 检验方法与判定依据

表1  老视成镜检验项目（GB 13511.1-2011配装眼镜 第1部分：单光和多焦点）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 球镜顶焦度偏差 (第一主子午面) | GB 13511.1-2011 | / | GB 13511.1-2011第5.2条 |
|  | 球镜顶焦度偏差 (第二主子午面) | GB 13511.1-2011 | / | GB 13511.1-2011第5.2条 |
|  | 柱镜顶焦度偏差 | GB 13511.1-2011 | / | GB 13511.1-2011第5.2条 |
|  | 光透射比 | GB 13511.1-2011 | / | GB 13511.1-2011第5.3条 |
|  | 中心点水平距离偏差 | GB 45185-2024 | GB 45185-2024第4.4.2条 | / |
|  | 中心点单侧水平距离偏差 | GB 45185-2024 | GB 45185-2024第4.4.2条 | / |
|  | 中心点垂直互差 | GB 45185-2024 | GB 45185-2024第4.4.2条 | / |
|  | 两镜片顶焦度互差 | GB 45185-2024 | GB 45185-2024第4.2.3条 | / |
|  | 标志 | GB 13511.1-2011 | / | GB 13511.1-2011第7.1条 |
| 注 | GB 13511.1-2011于 2026年03月01日被GB/T 13511.1-2025代替，原标准作废。 |  |  |  |
| 说明 | 法律法规、强制性标准、市场准入的相关规定是强制性质量要求；推荐性标准、标准中的非强制性条款的规定是推荐性质量要求；在产品或者其包装上，或者以产品说明、实物样品等方式表明的质量状况是明示质量要求。 |  |  |  |

表2  老视成镜检验项目（GB/T 13511.3-2019配装眼镜 第3部分：单光老视成镜）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 球镜顶焦度偏差（主子午面一） | GB/T 13511.3-2019 | / | GB/T 13511.3-2019第4.1.1条 |
|  | 球镜顶焦度偏差（主子午面二） | GB/T 13511.3-2019 | / | GB/T 13511.3-2019第4.1.1条 |
|  | 柱镜顶焦度偏差 | GB/T 13511.3-2019 | / | GB/T 13511.3-2019第4.1.1条 |
|  | 光透射比 | GB/T 13511.3-2019 | / | GB/T 13511.3-2019第4.1.2条 |
|  | 光学中心水平偏差 | GB 45185-2024 | GB 45185-2024第4.4.2条 | / |
|  | 光学中心单侧水平偏差 | GB 45185-2024 | GB 45185-2024第4.4.2条 | / |
|  | 光学中心垂直互差 | GB 45185-2024 | GB 45185-2024第4.4.2条 | / |
|  | 两镜片顶焦度互差 | GB 45185-2024 | GB 45185-2024第4.2.3条 | / |
|  | 标志 | GB/T 13511.3-2019 | / | GB/T 13511.3-2019第6条 |
| 说明 | 法律法规、强制性标准、市场准入的相关规定是强制性质量要求；推荐性标准、标准中的非强制性条款的规定是推荐性质量要求；在产品或者其包装上，或者以产品说明、实物样品等方式表明的质量状况是明示质量要求。 |  |  |  |

注：凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 检验结果判定

3.1判定规则

3.1.1 若被抽查产品明示质量要求高于本细则中检验项目对应的质量要求时，按照被抽查产品明示的质量要求判定。

3.1.2若被抽查产品明示质量要求缺少、低于或包含本细则中检验项目对应的强制性质量要求时，按照强制性质量要求判定。

3.2结果判定

3.2.1参与判定的检验项目中任一项或一项以上不符合质量要求，判定为被抽查产品不合格。

3.2.2若检验项目全部符合质量要求，表明未发现被抽查产品不合格，不判定被抽查产品合格。